# 中科院青岛能源所磁控溅射仪设备招标文件

# （单位内部招标）

## 一、说明

1、本部分内容是根据招标项目的实际情况制定的。

2、投标人必须仔细阅读本招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于招标范围的界定和招标内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应向招标人寻求书面澄清。

3、本技术部分如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的货物只要性能、质量达到或超过都将被视为对招标文件作出了实质性的响应。

4．招标完毕，招标人根据需要可能进行货物内容的增加或减少，或者分批签定合同，但合同总额浮动范围不超过投标额的（+/-）10%。

5、招标方将采用综合打分法进行评标。评审因素包括：评标价格、产品质量性能、企业资质和产品销售业绩、售后服务及交货时间。

其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 30；

*6、投标人应提供投标产品的详细技术资料（产品彩页说明），和企业简介、资质和荣誉等材料等。无技术资料的视为虚假应标，视同废标处理。

7、招标程序：

1）投标方提交投标文件（密封，正本一套；副本四套，附电子版U盘）

2）所内专家评标

3）根据招标结果向中标人发送中标通知书

8、招标方认定招标过程存在恶意围标或其他影响招标顺利进行的行为时有权废标重招。

9、具体打分标准

注：＃表示重要指标

| 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |
| 招标文件要求 | 分值 | 得分 |
| 一、技术性能 | 满分40分 |  |
| 品质优良（技术指标完全满足招标文件的要求，各种技术参数、性能及服务质量优于招标文件要求） | 36-40分 |  |
| 品质良好（技术指标满足采购文件的要求，各种技术参数、性能及服务质量与招标文件要求基本一致） | 29-35分 |  |
| 基本合格（技术指标基本满足招标文件要求，部分技术参数有细微偏差） | 24-28分 |  |
| 技术指标主要参数不能满足招标文件要求，不合格 | 0分 |  |
| 二、加分部分 | 满分15分 |  |
| 1、对于已通过ISO9000认证的产品，对此投标人应提供相应成名文件复印件 | 0-1分 |  |
| 2、是否提供所有产品的原厂服务，并有原厂的书面承诺 | 0-2分 |  |
| 3、除以上基本指标外，具有特殊功能（须在投标文件中详细介绍），并经买方确认满足实际需求的每项加0.5分，最多2分 | 0-2分 |  |
| 4、买方确认关键性指标或配置优于标准项目，每项可加1分，最多4分 | 0-4分 |  |
| 5、设备技术水平、工程应用情况 | 0-2分 |  |
| 6、投标人近三年来该投标产品业绩（以合同为准），每份1分，最多4分。 | 0-4分 |  |
| 三、企业资质和产品销售业绩、售后服务及交货时间 | 满分15分 |  |
| 符合招标文件要求，设备整体质保1年（增加1年，加2分，4分满分） | 0-4分 |  |
| 交货验收时间（90天内），少于60天2分 | 0-2分 |  |
| 售后服务方案 | 0-4分 |  |
| 企业综合情况 | 0-5分 |  |
| 五、价格分 | 30分 |  |
| 总计 | 满分100分 |  |

## 二、技术要求

货物名称、数量及要求：

货物名称：全自动磁控溅射镀膜系统 货物数量：1套

设备描述：高真空全自动磁控溅射镀膜系统，在玻璃、金属、塑料等表面实现金属、无机、部分有机等薄膜的可控性制备，薄膜厚度从纳米级到微米级可调，满足直径60mm范围内，薄膜不平整度小于5%，实现单溅射、共溅射及复合溅射。

2.1  技术指标

（一）腔体、样平台、加热、旋转及送样：

1、溅射室内抛光，底部开口，出入气路、真空计、放气阀等，并配有遮罩挡板，保护真空计，底部传动装置等；

2、溅射室前（侧）开门，便于更换靶枪及靶材，预留观察窗，内置照明灯；

3、靶枪（3只）上置，溅射角度（0-30°）、距离（90-130mm）可调，靶枪配独立挡板；

4、底部为托盘旋转加热台，转速可调，温度范围室温-400℃，控温精度10℃；

5、机械手送样（自动模式）；

（二）真空系统：

1、溅射室极限真空优于9x10-5Pa，从大气抽至5 x 10-4Pa≤60min；

2、溅射室漏率：关机12小时≤10Pa；

3、真空计采用复合真空计或连续真空计；在溅射范围（0.1-5Pa）内稳定，准确，优先采用薄膜规；

（三）电源系统：

1、溅射直流电源，响应率＜1s，最大功率不小于300w，不大于500w，2台；

2、溅射射频电源，AE，最大功率600w，兼容95%以上的靶枪；

（四）靶枪：

适配靶材尺寸φ76mm X 5mm （3英寸），角度可调0-30°，带独立挡板；适配普通金属靶、陶瓷靶，2只；适配强磁靶（Fe、Co、Ni等），1只；

（五）气路系统：

1、三路气体，氩气，氧气，备用；

2、流量计控制精度和重复精度均优于1%；

（六）控制系统

断水，断气及断电保护设计，采用工业PLC控制器，西门子控制单元，工控机电气控制。

2.2 服务

（1）卖方应配合买方的安装调试工作，提出所需的安装基本要求，如提出的安装要求不合理，而造成工程二次改造，卖方需承担责任，并根据安全和消防原则设计合理的设备空间布局；

（2）在设备验收合格交付使用12个月以内，卖方提供免费质保服务（易耗品按厂家提供质保要求）；

（3）质保期内买方提出设备问题，卖方保证在收到买方通知的24小时内做出回应。如需卖方人员到达现场，卖方应在72小时内到达买方所在地进行处理；

（4）在质保期结束时，须有卖方专业工程师对设备进行一次全面的检验测试，如有缺陷须有卖方自费负责修理。在修复后，卖方须将缺陷原因、补救措施、完成修理以及恢复正常运行的时间和日期等以书面形式报告给买方，由买方确认；

（5）质保期满后，卖方也应向买方提供及时的、优质的售后服务和易损件、备品套件供应；质保期后设备若出现故障，卖方应在接到通知后72小时内到达买方所在地进行处理。

2.3 安装培训

卖方负责本设备的安装和调试；为保证买方技术人员能正确操作，卖方应对买方技术人员进行全方位的免费培训指导工作，能使买方技术人员掌握设备操作技术，保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障。

2.4 随机的必备品、配件、技术资料等

报价包含随机的配件（备用螺丝，法兰，加热托盘）、工具、说明书和验收资料。

三、招标的商务服务要求

3.1 投标人提供的产品规格型号及配置，应符合国家质量检测标准。

3.2 投标人需提供详细产品说明及其他资料。

3.3投标人应提供具体的响应时间不高于24小时。

3.4投标人所有报价均以送货到达现场（招标人指定地点）、安装、调试、验收合格的全部费用为准。如果投标人所列出的设备配置，安装时附件有任何遗漏（包括招标文件中未列出而标的又需要的附件），则安装调试时投标人必须免费提供，招标人将不再支付任何费用。

3.5到货地点：山东省青岛市崂山区松岭路189号（买方指定地点）。

3.6到货时间：签订合同后投标人可提供最快供货时间（具体按投标文件）。

3.7付款方式：国内合同正式生效后10天内支付合同总额的50%，；设备制作完成，现场安装调试验收合格后再支付40%；设备验收合格正常运行三个月内付10%质保金。进口合同采用LC或TT方式90%预付+10%凭验收单。

3.8质量保证：

质保期：按投标人投标文件。

设备要求：（1）应重点考虑耐用性及稳定性，同时兼顾外观美观大方。

（2）所有产品供货时提供厂商设备备件保修登记在招标人验收合格后，签定验收合格书。

## 四、 服务承诺

1、投标人须对招标文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺，说明是否可以达到相应的标准以及如何达到；

2、相关服务承诺必须真实可靠，否则，招标人有权向投标人追索损失。

## 五、 优惠条件

1、投标人可根据自身条件，说明能够给予的优惠条件；

2、这些优惠条件必须是符合国家规定的，与服务项目相关的内容；

3、优惠条件部分的报价应包含在总报价内,不得以赠送的方式体现，如有免费内容，应将免费部分价格列明，并注明免费，此项不计入总价。

## 六、 其他服务

除招标人提出的各项服务要求外，投标人可根据本行业务的开展情况说明可提供的其他扩展服务。

## 七、招标附件

## 1、投标报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称、型号 | 数量 | 原产地 | 单价 | 投标总价 |
| 其它声明或备注： |  |  |  |  |

投标人签字：

注：投标人应自行编制提供报价明细表。

## 2．  技术响应表

| 规格编号 | 要求规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （注明投标规格与要求规格的差异或其它有关内容） |

投标人签字：

注：投标人除对产品技术指标要求和技术服务要求逐项应答外，需同时对交货时间、目的港等有关要求进行应答。