# 中科院青岛能源所电动体视荧光显微镜采购文件

## 一、说明

1、本部分内容是根据招标项目的实际情况制定的。

2、投标人必须仔细阅读本招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于招标范围的界定和招标内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应向招标人寻求书面澄清。

3、本技术部分如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的货物只要性能、质量达到或超过都将被视为对招标文件作出了实质性的响应。

4．招标完毕，招标人根据需要可能进行货物内容的增加或减少，或者分批签定合同，但合同总额浮动范围不超过投标额的（+/-）10%。

5、招标方将采用综合打分法进行评标。评审因素包括：评标价格、产品质量性能、企业资质和产品销售业绩、售后服务及交货时间。

其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 40；

6、本项目优先面向中小微企业，参与投标人应提供中小微企业声明（中小微企业指所投产品为中小微企业生产），投标人还应提供产品的详细技术资料，和企业简介、资质等材料。本项目不得采购进口产品。

7、招标程序：

1）投标方提交投标文件（密封，正本一套；副本四套）

2）所内专家评标

3）根据评标结果公布中标通知

8、招标方认定招标过程存在恶意围标或其他影响招标顺利进行的行为时有权废标重招。

9、具体打分标准

注：★表示关键性指标，＃表示重要性指标

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （40分） | 根据《财政部关于加强政府采购货物和服务 项目价格评审管理的通知》的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×40 | 40 |
| 商务部分（5分） | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日前近3年内的相同产品项目合同案例加1分，最高不超过5分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 5 |
| 技术 部分 （53分） | 1、技术指标条款响应情况 （1）技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为45分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a．标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减4分； c．无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减1分。 （3）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时（“#”条款），应提供制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“★”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 45 |
|  | 2、售后及技术支持服务方案 售后及技术支持服务方案内容详实的3分；有售后及技术支持服务方案但不够详实的得1分；没有售后及技术支持服务方案得0分。 | 3 |
|  | 3、培训方案 培训方案内容详实的2分；有培训方案但不够详实的得1分；没有培训方案得0分。 | 2 |
|  | 4、质保期：质保期要求为2年，每增加壹年质保加1分，最高不超过3分。 | 3 |
| 其他 (2分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得1分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，投标人需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得1分；否则0分。 | 2 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该产品的价格给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

二、技术要求

货物名称、数量及要求

货物名称：电动体视荧光显微镜

货物数量：1套

设备描述：电动体视荧光显微镜具有大视野、高景深、荧光激发控制精确、捕捉荧光信号灵敏等优点，既可用于大视野下观测分析非生物材料的形貌特征、表面荧光特性，也可以观察生物材料的显微结构特征以及内源性蛋白的荧光表达情况，被广泛应用于锂电池材料、光电转化材料、催化材料、膜材料、功能高分子材料、生物基材料、植物等各种材料相关科研领域。

1 工作条件

1.1工作电压：220V

1.2工作温度：10℃-40℃

1.3工作湿度：<75%

1.4仪器运行的持久性：可长时间连续工作

2 技术规格

2.1观察镜筒

★2.1.1 10x宽视野目镜。

2.1.2目镜视场数为是23mm，屈光度可调节。

2.1.3三目镜筒，瞳距调节范围48～76mm。

#2.2变倍比：18：1 (1X物镜，变倍比从7.5倍连续变倍到135倍)。

2.3物镜

★2.3.1.1平场复消色差物镜1.0x，数值孔径NA不低于0.15，

2.3.1.2工作距离≥60mm。

2.3.2.1平场复消色差物镜0.5x，数值孔径NA不低于0.075，

2.3.2.2工作距离≥71mm。

★2.4光学系统：变焦变倍式平行光路系统，任何倍率下都能呈现清晰的图像。

★2.5观察方式: 具有明场、荧光、暗场、斜照明方式。

2.6具备立体OCC照明技术的透射光装置

2.6.1 透射光照明系统,LED光源系统，电压稳定，电磁干扰少，视场光阑可调。

2.6.2内置ND4滤光片、ND16滤光片、日光平衡片一套。

2.6.3斜向切合相衬照明系统，可使包括无色透明标本的图像具有浮雕的立体感。

2.6.4内置式孔径光阑，可通过孔径光阑调节标本的景深和对比度。

★2.7长寿命LED荧光光源，寿命≥20000小时。

★2.8标配UV、GFP、RFP滤块。

2.9科学级专业相机

★2.9.1基于CCD传感器的科学级专业相机，像素量级：600万物理像素。

2.9.2高性能TE冷却结构，散热速度快。温度任意可控，最高达50度温度降幅。

2.9.3精巧防结雾结构，确保传感器在超低温度情况下传感器表面不会结雾。

2.9.4高速USB3.0接口，传输速度高达5Gbits/s。

2.9.5曝光时间：0.06毫秒至1000秒。

2.9.6 ISO感光度：等效于ISO200～ISO3200

2.9.7支持长达1小时的精准曝光控制技术。

2.9.8支持视频同软件/硬件触发模式捕获单帧或多帧图像。

2.10成像软件分析系统

★2.10.1具备基本的图像管理功能，2D平面几何学测量、图片添加标尺、彩色合成图像、全黑背景图像降噪功能等。

2.10.2支持全景图像拼接功能。

2.10.3支持EDF景深扩展功能。

2.10.4高阶色彩矫正、背景灰度校正功能。

#2.11配有电控调焦模块：能够实现调焦的电动化控制。

2.12 台式工作站配置要求：英特尔十一代i7八核心处理器，3.0GHz，内存16GB，256G固态硬盘，1T机械硬盘；刻录光驱；win10 正版系统；独立显卡；24寸显示器。

★3 基本配置要求：

3.1电动体视荧光显微镜主机（含物镜、目镜、荧光附件等）  1套

3.2科学级专业相机  1套

3.3双光纤照明系统  1套

3.4成像软件分析系统  1套

3.5台式工作站  1台

4 技术资料

4.1 合同签订后提供设备的预安装场地要求说明书。

4.2 提供仪器操作、维护说明书及系统软件安装光盘。

4.3 需要提供与采购合同具有同等法律效力的技术协议，详细说明设备验收的具体方法、依据和技术指标等内容。

4.4 就用户的要求提供相关的应用资料及技术支持。除了常规的仪器服务外，中标商的技术支持中心有应用专家负责各项支持，可协助用户进行开发及应用。

5 安装培训及售后服务

5.1设备安装及调试

合同签订后，投标货物原厂工程师需在客户场地准备完毕后2周内为客户提供安装调试服务，安装完成后，安装技术人员应保证所购仪器应按照安装调试的检验标准正常运转。

5.2 技术培训

安装技术人员应对用户进行仪器基本操作的现场培训，培训熟练实验人员2-3人。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。待仪器使用一段时间后，应免费提供不低于2人次的高阶培训及应用培训。

5.3 售后服务

5.3.1 由卖方负责设备开箱、安装到买方指定地点、调试以及精度检验，直至设备进入正常工作状态，并符合验收技术条件的指标要求。

5.3.2 在设备运行期间有故障发生时，售后服务方必须保证在24小时内进行反馈；如需工程师上门服务，售后服务工程师在接到用户请求后3日内到达现场。

5.3.3 卖方必须提供原厂明确的售后服务方案，售后服务方必须与用户签订原厂出具的技术协议；

5.3.4质保期外，投标货物制造厂家应保证15年内能够提供设备备件和相关维修服务；在仪器硬件允许的条件下，投标货物生产厂家免费升级分析测试软件。

★5.3.5 保修期：提供两年免费保修，保修期自买方验收签字之日起计算。保修期内的零部件、配件和人工等均为免费，保修期结束以后终身免人工服务。（不需提供彩页等技术支持资料证明）

6 包装和运输

包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输；供应商对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等任何机械和性能损伤负责，并承担由此产生的一切费用。

## 七、招标附件

## 1、投标报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称、型号 | 数量 | 原产地 | 单价 | 投标总价 |
| 其它声明或备注： |  |  |  |  |

投标人签字：

注：投标人应自行编制提供报价明细表。

## 2．  技术响应表

| 规格编号 | 要求规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （注明投标规格与要求规格的差异或其它有关内容） |

投标人签字：

注：投标人除对产品技术指标要求和技术服务要求逐项应答外，需同时对交货时间、目的港等有关要求进行应答。