### 1.配件要求

| No. | 物料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注（产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500N 力传感器 | BSA-50M | 套 | 1 | 美国全力定制 |
| 2 | 50N 力传感器 | BAB-5M | 套 | 1 | 美国全力定制 |
| 3 | 电脑 | Lenovo Qitian M435 | 套 | 1 | 联想（中国） |
| 4 | 显示器 | Extra wide (22 inch) | 套 | 1 | 联想（中国） |

物料名称

力传感器

### 2.技术参数

高精度高分辨率的轴向静态负荷传感器具有高刚度、高稳定性和良好的线性度，同时提供过载和侧向载荷 保护。其它的一些特征包括：

• 内置的力传感器是安装在试台下，用于直接测量力值，增加了试验空间和增强对传感器的保护。

• 符合工业标准的自识别功能减少了设置时间，消除了数据输入错误的隐患和加快了校准过程。

• 高精度的符合传感器可以达到 1/1,000,000 的测量精度。

• Low profile 型剪切和弯曲负荷传感器能满足 ISO 7500 的标准要求：在 1%至 100%的范围段内， 力值精度满足 0.5 级，在 0.5%到 1%的范围段内，力值精度满足 1.0 级。

• 500N

• 力传感器类型: S Beam

• 额定力值: 500N

• 精度: class 0.5，0.4%－100%

1.额定负荷 500N；2.S 型传感器；3.优质合金钢材质；4.安装简便、快速、稳定可靠；5.额定输 出:2.0mV/V±0.1% / 3.0mV/V±0.1%；6.零点平衡：±1% of rated output；7. 蠕变：±0.03% of rated output；8. 非线性：±0.03% of rated output；9. 滞后：±0.03% of rated output；10. 重 复性：±0.03% of rated output；11.灵敏度温漂：≤0.002% of applied output/ºC；12.零点温漂：

≤0.002% of rated output/ºC；13.可用温度范围：-10ºC to + 70ºC；14.温度补偿范围：-10ºC to

+ 40ºC；15.安全载荷：150%；16.输入阻抗：387 O ± 20 O；17.输出阻抗：350 O ± 5 O；18.绝缘 阻抗：≥5000 M O；19. 推荐激励电压：10V DC/AC；20. 最大激励电压：15V DC/AC；21. 导线颜色： Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S)

物料名称

50N 力传感器

高精度高分辨率的轴向静态负荷传感器具有高刚度、高稳定性和良好的线性度，同时提供过载和侧向载荷 保护。其它的一些特征包括：

• 内置的力传感器是安装在试台下，用于直接测量力值，增加了试验空间和增强对传感器的保护。

• 符合工业标准的自识别功能减少了设置时间，消除了数据输入错误的隐患和加快了校准过程。

• 高精度的符合传感器可以达到 1/1,000,000 的测量精度。

• 50N

• 力传感器类型: S Beam

• 额定力值: 50N

• 精度: class 0.5，0.4%－100%

1.额定负荷 50N；2.S  型传感器；3.优质铝合金材料；4.安装简便、快速、稳定可靠；5.额定输出:2.0mV/V

± 0.1%；6.零点平衡：± 3% of rated output；7. 蠕变：±0.03% of rated output；8. 非线性：±0.03% of rated output；9.  滞后：±0.03% of rated output；10.  重复性：±0.03% of rated output；11.灵敏度温漂：≤0.002% of applied output/ºC；12.零点温漂：≤0.002% of rated output/ºC；13.可用温度范围：-10ºC to

+ 70ºC；14.温度补偿范围：-10ºC to + 50ºC；15.安全载荷：150%；16.输入阻抗：410 O ± 5 O；17. 输出阻抗：350 O ± 3 O；18.绝缘阻抗：≥5000 M O；19. 推荐激励电压：10V DC/AC；20. 最大激励 电压：15V DC/AC；21.  导线颜色：Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S)

物料名称

气动拉伸夹具

- Pneumatic tension grips

• 额定力值: 500N

- 夹具类型: Pneumatic

• 温度范围: 0~50℃

• 试样最大宽度范围: 0-50mm； 试样最大厚度范围：0-10mm；

• 接头型号: 20mm

采用气动双面夹紧试样，夹持方便、可靠。可保持恒定的加持力，和统一的夹持效果，有效降低人为误 差对试验的影响。

多种钳口可选，适用于各种纺织材料、塑料板材、薄膜类试样的拉伸试验。

气动夹具包含控制器，脚踏开关。 环境要求（在室内使用）

温度 5℃－40℃(41－104℉)

相对湿度 20%－80%在 5－31℃(41－88℉)间不凝固的 海拔高度 <2000m(6,500 ft.)